- 六、安装使用注意事项

- 当热量表水平或倾斜安装时，管段上的超声波流量探头应处于水平状态，垂直安装时应保证流体流动方向由下至上；

- 热量表安装时应注意管段上箭头方向与流体流动方向一致；

- 接头处密封垫圈应安装端正，防止垫圈错位阻挡水的流量以及影响热量表的准确计量；

- 热量表不得安装在有强烈机械振动影响的位置；

- 安装过程中不可拉拽产品的外露电线，不可抛摔，并应留有足够的维护空间；

- 热量表安装时应保证表前5倍、表后3倍的直管段长度；

- 安装示例：

- 热量表进行时检定时，必须等待检测箭头闪烁时方可进行操作；

- 热量表每8秒计算及刷新一次显示，检定热量表时，应等阀门关闭后至少8秒钟才可以读数（包括初始值和结束值），否则将影响检测结果；

- 检定及使用时，请确保介质流量在此热量表的流量范围内，否则将导致热量表损坏；

- 使用过程中产品如出现异常（如不计量等），请及时联系相关管理部门，切勿自行维修；

- 产品设计有一次性防拆封印，非指定人员不可拆缷，否则将失去获得免费售后的权利。

警告：

本产品内含一次性锂电池，非指定人员不得拆装更换，如果更换的电池的类型不正确、切开电池或使之暴露在导电材料、液体或高温（高于55℃）等环境中，则可能导致爆炸或造成人身伤害。请遵循当地法规要求处置废弃或已损坏的电池。

- 七、产品的回收及环保策略

- 基于对环境保护的努力，我们尽最大程度保证产品所使用的材料可以环保回收。

- 专门回收部门回收：用户可将完整的待回收产品送交国家/地区指定的专门回收部门，并附上材料处置推荐表。

- 迈拓公司处理：用户可将待回收产品发至迈拓公司进行处置，迈拓公司承诺免费处置回收品。

- 用户自行处理：请按材料处置推荐表进行分拆，分拆后的部分交由国家/地区指定的回收部门。

材料处置推荐表：

| 序号 | 名称 | 材料 | 推荐处置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电池 | 锂亚硫酰氯 | 专门电池回收 |  |
| 2 | 印刷电路板 | 镀铜环氧树脂层压板 | 废金属回收 |  |
| 3 | 液晶屏 | 玻璃和液晶体 | 专门液晶屏回收 |  |
| 4 | (DN15～DN40)壳体 | 注塑级PC塑料 | 塑料回收 |  |
|  | (DN50～DN300)壳体 | 不锈钢 | 废金属回收 |  |
| 5 | (DN15～DN40)管段 | 铜 | 废金属回收 |  |
|  | (DN50～DN300)管段 | 铸铁 | 废金属回收 |  |
| 6 | 其它塑料件 | 注塑级PC塑料 | 塑料回收 |  |
| 7 | 包装 | 三层瓦楞纸 | 纸板回收 |  |

江苏迈拓智能仪表有限公司

地址：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号

电话：025-86981981   网址：www.njmeter.cn

客服热线:  4006-718-118

声明：

- 本说明书的所有版权属于江苏迈拓智能仪表有限公司，未经江苏迈拓智能仪表有限公司明确的书面许可，任何人不得为任何其他目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本说明书的任何部分。

- 我们力求本说明书内容编排正确和完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失，江苏迈拓智能仪表有限公司对本说明书拥有最终解释权。

- 本说明书中的内容，如有变动，恕不另行通知。如果您对本说明书未提出书面异议，则表明您接受了上述条件。

商标：迈拓是江苏迈拓智能仪表有限公司的注册商标。                                                                                                                   版本： V14.4

MTH-6系列热量表使用说明书

- 概述

感谢选用迈拓MTH-6系列热量表，本产品采用超声波时间差算法，用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收的热能量。

在使用本产品前，请详细阅读本使用说明书，以发挥其最佳使用性能，并避免造成一些不必要的损失。

本产品同时具有下述特点：

- 不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响；

- 测量机构无运动部件，不磨损，计量精度不受使用时间影响；

- 可水平、垂直任意安装；

- 极小的压力损失；

- 采用德国时间检测芯片GP2，时间测量精度达到50皮秒。

本产品制造计量许可证：       (苏)制00000396号。

- 产品组成

本系列产品包含公称直径为DN15～DN300的超声波热量表，产品由流量传感器、计算器及配对温度传感器组成（如下图）。

显示功能

第4页  共 4 页

第1页  共 4 页

MTH-6系列超声波热量表内建如下三个主显示界面：

- 用户界面（A1界面）；

- 检定界面（A2界面）；

- 查询界面（A3界面）。

各主界面显示内容及各主界面之间的切换方式如下：

注：液晶显示的项目会因客户定制或版本升级而有差异。

- 产品型号说明

MTH-6系列超声波热量表的型号按如下方式编码：

注：附加识别码：管段材质(铜-H，球墨铸铁-Q，碳钢-C，不锈钢-S)、温度上限(130℃-T)、最大工作压力(PN2.5-PN2.5)。

例：MTH-6-DG2-DN50-KB/S，指DN50口径双声道不锈钢超声波热量表，使用普通红外的通讯方式。

- 技术参数

- DN15~DN40技术参数

| 公称直径 |  |  | DN15 |  | DN20 |  | DN25 |  | DN32 |  | DN40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | L(长）mm |  | 110 |  | 130 |  | 160 |  | 180 |  | 200 |
|  | L1(加接管总长)mm |  | 206 |  | 236 |  | 282 |  | 306 |  | 331 |
|  | W（宽）mm |  | 120 |  | 120 |  | 121 |  | 125 |  | 130 |
|  | H（高）mm |  | 90 |  | 90 |  | 95 |  | 110 |  | 115 |
| 传感器螺纹 |  |  | G3/4" |  | G1" |  | G1 1/4" |  | G1 1/2" |  | G 2" |
| 接管螺纹 |  |  | G1/2 |  | G3/4" |  | G1" |  | G1 1/4" |  | G1 1/2" |
| Qmax(m3/h) |  |  | 3.0 |  | 5.0 |  | 7.0 |  | 12.0 |  | 20.0 |
| Qp(m3/h) |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.5 |  | 6.0 |  | 10.0 |
| Qmin(m3/h) |  |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.12 |  | 0.20 |
| 允许温度范围 |  | （4~95）℃ |  | 工作压力 |  | ≤1.6MPa |  | 传感器线长（m） |  | 1.5 （可加长） |  |
| 允许温差范围 |  | （3~70）K |  | 工作介质 |  | 水 |  | 流量计线长（m） |  | 1.2（可加长） |  |
| 安装方式 |  | 水平或垂直 |  | 精度等级 |  | 2级或3级 |  | 压力损失 |  | ≤0.025MPa（Qp） |  |
| 安装位置 |  | 进水、回水两用 |  | 环境等级 |  | A类或B类 |  |  |  |  |  |

- DN50~DN300技术参数

| 公称直径 |  |  | DN50 | DN65 |  |  | DN80 |  | DN100 | DN125 |  | DN150 | DN200 |  | DN250 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | L（长） |  | 200 | 200 |  |  | 225 |  | 250 | 250 |  | 300 | 350 |  | 450 | 500 |
|  | W（宽） |  | 165 | 185 |  |  | 200 |  | 220 | 250 |  | 285 | 340 |  | 405 | 460 |
|  | H1(中心高) |  | 167 | 175 |  |  | 192 |  | 198 | 216 |  | 234 | 263 |  | 289 | 337 |
|  | H（总高） |  | 252 | 265 |  |  | 281 |  | 304 | 337 |  | 372 | 427 |  | 469 | 567 |
| Qmax(m3/h) |  |  | 30 | 50 |  |  | 80 |  | 120 | 200 |  | 300 | 500 |  | 800 | 1200 |
| Qp(m3/h) |  |  | 15 | 25 |  |  | 40 |  | 60 | 100 |  | 150 | 250 |  | 400 | 600 |
| Qmin(m3/h) |  |  | 0.6 | 1.0 |  |  | 1.6 |  | 2.4 | 4.0 |  | 6.0 | 10 |  | 16 | 24 |
| 流量计线长（m） |  |  | 1.2(可加长) |  |  | 3(可加长) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声道数 |  |  | 四声道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接方式 |  |  | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许温度范围 |  | （4~95）℃ |  |  | 工作压力 |  |  | ≤1.6MPa |  |  | 精度等级 |  |  | 2级或3级 |  |  |
| 允许温差范围 |  | （3~70）K |  |  | 工作介质 |  |  | 水 |  |  | 环境等级 |  |  | A类或B类 |  |  |
| 安装方式 |  | 水平或垂直 |  |  | 安装位置 |  |  | 进水、回水两用 |  |  | 压力损失 |  |  | ≤0.025MPa（Qp） |  |  |

注：上述技术参数会因客户定制而有不同。

第2页  共 4 页

第3页  共 4 页